Q/SYRD

阿拉尔盛源热电有限责任公司企业标准

Q/SYRD 2009—2021

监测设备管理程序

2021 - 12 - 31发布

2021 - 12 - 31实施

阿拉尔盛源热电有限责任公司 发布

目  录

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 组织机构	2

5 管理职责	2

5.1 管理者代表	2

5.2 计量领导小组	2

5.3 设备管理部	3

5.4 采购部	3

5.5 运营部	3

5.6 质量安全部	4

5.7 各部门	4

6 管理内容与要求	4

6.1 计量人员	4

6.2 计量标准器	4

6.3 测量设备编码编制	4

6.4 测量设备的分类	5

6.5 分类管理办法	5

6.6 能源计量器具的配置	6

6.7 标识	6

6.8 检定和校准	7

6.9 计量确认的实施	8

6.10 不合格测量设备的处置措施	8

6.11 封存	8

7 记录	8

8 附录	9

附录 A （规范性附录）计量设备各级代码表	10

附录 B （资料性附录）测量设备相关记录表单	14

附录 C （资料性附录）测量设备标识一览表	22

前  言

为了加强监测设备计量监督管理，保障计量单位制的统一和量值的准确可靠，有利于生产和技术的发展，适应现代化建设的需要，制定本标准。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由阿拉尔盛源热电有限责任公司标准化办公室归口。

本标准起草部门：标准化办公室

本标准起草人：周艳涛  孙  磊  党  俊

本标准审核人：程金刚

本标准审定人：马永坤  赵光耀  周  莉

本标准批准人：鲁  鹏  陈  亮

本标准为首次发布

监测设备管理程序

- 范围

本标准规定了阿拉尔盛源热电有限责任公司（以下简称“盛源热电”）监测设备计量管理的管理职能、管理内容与要求。

本标准适用于盛源热电监测设备计量工作的管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《中华人民共和国计量法》2018年10月26日修正版

GB 17167-2006     用能单位能源计量器具配备和管理通则

JJF 1001-2011     通用计量术语及定义

JJF 1139-2005     计量器具检定周期确定原则和方法

Q/SYRD 0005-2021  质量、环境和职业健康安全管理手册

- 术语和定义

本标准采用JJF 1001-2011和管理手册中的术语、定义和缩略语。下列术语和定义适用于本标准。

  - 检定

查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。

  - 比对

在规定条件下，对相同准确度等级的同种计量基准、标准或计量器具之间的量值进行的比较。

  - 强制检定

由政府计量行政主管部门所属的法定计量检定机构或授权的计量检定机构，对社会公用计量标准器具，部门和企事业单位使用的最高计量标准器具，用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测四个方面列入国家强检目录的工作计量器具，实行定点定期的一种检定。

  - 非强制检定

由计量器具使用单位自己或委托具有社会公用计量标准或授权的计量检定机构，依法进行的一种检定。

  - 量值传递

通过对计量器具的检定或校准，将国家基准所复现的计量单位量值通过各等级计量标准传递到工作计量器具，以保证被测对象量值的准确和一致。

  - 确认间隔

定期确认的时间间隔，即每次检定之间的时间间隔。

  - 确认标记

是确认结果的简单而明了地体现，表明测量设备的确认状态。

  - 不合格测量设备

凡发生以下情况的测量设备均作为不合格测量设备进行处理：

- 已经损坏；

- 过载或误操作；

- 显示不正常；

- 功能出现了可疑；

- 超过了规定的确认间隔；

- 封印的完整性已被破坏。

  - 流转

指测量设备的申购、采购、验收、入库、储存、发放、降级、限用、封存、报废及销号的全过程。

- 组织机构

盛源热电设置计量管理领导小组及计量管理网络。领导小组组长由管理者代表担任，副组长由总工程师（副总工程师）担任，领导小组成员由运营部、设备管理部、采购部、质量安全部主任组成。计量管理网络成员由计量专职、设备管理部相关专业人员组成。

组  长：管理者代表

副组长：总工程师（副总工程师）

领导小组成员：运营部、设备管理部、采购部、质量安全部主任

计量管理网络成员：计量专职、设备管理部涉及相关专业主管、点检、运营部涉及相关专业专工

- 管理职责

  - 管理者代表

    - 行使本公司计量工作的决策、指挥、决定权。

    - 组织建立计量管理网络和计量技术网络。

    - 批准本公司计量管理模式。

    - 审定计量管理、工作标准等制度。

    - 负责解决本公司计量器具的配备、计量人员的调整、环境条件的改善等重大计量工作问题。

  - 计量领导小组

    - 负责计量装备及更新列入本公司技术改造计划。

    - 制定计量技术培训规划，确保计量工作人员的技术素质符合发电生产的需要。

    - 组织计量工作人员参与重点科研、项目技术改造、经济指标分析、生产工艺改进等工作，解决其中有关计量测试技术问题。

  - 设备管理部

    - 组织编制本公司计量管理制度，建立计量管理网络和计量技术网络，监督本公司日常计量工作；及时传达上级文件，布置、总结本公司计量工作。

    - 负责计量工作对外联系，参与本公司外部计量纠纷的调解与裁决活动。

    - 负责对外来服务单位的资质情况及检测设备的监督。

    - 负责能源计量器具、计量标准器的配置策划和申购、验收等过程；审核物资采购涉及计量标准设备、计量工器具的采购申请或计划。

    - 负责计量设备总台账的管理，编制计量年度周期检定计划表，检查有关部门量值溯源和量值传递工作。

    - 负责收集汇总各种计量管理报表、资料，健全计量技术档案。

    - 负责电测、热工计量标准及其他测量设备的量值溯源，按照确认计划进行计量检定或校准，并对本部门确认的测量设备质量负责。

    - 负责试验室建立、组织建立所需的计量标准，保证量值传递准确。

    - 负责测量设备分类台账的建立和管理；负责测量设备确认间隔，标识的管理。

    - 负责计量人员的培训和考核取证工作。

    - 负责需要连续生产控制测量过程的设计和实施管理。

    - 负责金属性能分析的检测数据管理。

    - 负责高压绝缘测试等安全方面的计量检测数据管理。

    - 负责对在线化学仪表的校准工作。

    - 负责测量设备的送检、日常管理和自校测量设备的校准。

    - 负责计量确认过程中所有检定、校准数据的记录管理。

    - 参与测量设备安全责任事故的分析处理。

    - 负责公用标准器的保管、借用及日常维护；对借用的仪器仪表损坏情况统计、调查，并按规定提出考核意见。

    - 负责编制无校准规程计量器具的校准规程，使测量器具的校准工作纳入规范化管理。

    - 建立计量器具的流转过程台账档案。

  - 采购部

    - 负责大宗物料、原材料进货和消耗数据的记录，并保证准确、规范和齐全；

    - 负责测量设备的采购、验收、入库、储存、发放，以及不合格的测量设备的调换或退货处理；

    - 负责能源计量器具及进公司油品的采购管理。

  - 运营部

    - 负责电能计量的监视和控制；

    - 根据运行规程要求采集生产工艺过程数据；

    - 负责发电过程中主重要参数的记录和管理以及油计量检测数据的记录和统计；

    - 负责工业用水计量监测记录，水、油、煤成分的检测分析、数据记录和管理；

    - 负责入厂煤、入炉煤计量检测数据的记录、统计；

    - 负责所辖化学分析仪表的配置及流转管理。

  - 质量安全部

    - 负责安全、环境监测数据的监督管理。

    - 参与测量设备安全责任事故的分析处理。

  - 各部门

    - 负责本部门测量设备日常管理。

    - 负责部门所辖区域测量设备编码的编制工作及编码统计管理。

- 管理内容与要求

  - 计量人员

    - 计量检定人员须经培训考核，持有相应检定项目的检定员证才能从事该项检定工作。

    - 计量检定员证中的各项目按规定的时间进行复查。

    - 未经复查或考核不合格的人员，不能开展检定工作，经补考仍不合格的人员，不得从事该项工作。

  - 计量标准器

    - 计量标准器具的配置准确度应符合国家检定规程所规定的要求。

    - 计量标准器应由专人保管，做好使用记录，使用人员必须是经过考核合格的人员，使用完毕，必须擦拭干净，保持完好。

    - 使用前，应先熟悉检定规程，选择好所需计量标准器，并检查是否处于正常状态。

    - 使用中应精心操作，防止碰撞、震动而影响标准器的性能，发现不正常情况及时处理。

    - 计量标准器的使用环境应符合规程要求，计量标准器不得外借和拿出标准室使用。

    - 每套计量标准器应建立档案，由专人集中保管。

    - 计量标准中标准器超过有效期或在有效期内发现异常情况一律禁止使用。

    - 标准器的降级、报废，应根据计量检定部门的检定/校准结果进行处理。

    - 标准器经检定/校准不符合要求，应对在此前三个月内传递过的测量设备重新进行追溯确认，可以用抽测的方法和比对的方法进行确认。但根据标准器不合格的性质，确认该标准器对以往传递的测量设备无量值影响，可以不重新追溯确认。

  - 测量设备编码编制

    - 测量设备编码组成

测量设备编码采用KKS编码原则，具体结构如表1所示：

- 测量设备编码原则

| 分解层次序号 | 0 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解层次标题 | 整套装置 | 系统代码 |  |  | 设备单元代码 |  |  | 部件代码 |  |
| 数据字符名称 | G | F0 | F1F2F3 | FN | A1A2 | AN | A3 | B1B2 | BN |
| 数据字符类型 | AorN | (N) | AAA | NN | AA | NNN | (A) | AA | NN |

- 测量设备编码 = 整套装置 + 系统代码 + 设备单元代码 + 部件代码

- A：字母字符（除I和0外的罗马字母，以及专用字符）；

- N：数字字符（阿拉伯数字）；

- G：整套装置；

- GF0：计量设备系统代码，用00表示公司公用系统；

- F1F2F3：采用KKS系统代码表中STG；

- 其中S：表示支持系统；

- ST：表示控制区外的车间、仓库、实验室设备及职工活动区；

- STG：表示实验室设备；

- FN：表示部门代码；

- A1：在KKS设备代码中增加一项L为计量器具；

- A2：设备类别代码；

- AN：设备单元编号（001－999）；

- BN：部件代码，用作计量设备用途的编号，即测量设备名称的代码编号。

- A3和B1B2在计量设备编码中不使用。

- 00STG20LL00102表示设备管理部的001号内径千分尺。

    - 计量设备各级代码编制原则

计量设备的计量编号按6.3.1条的规定执行。计量器具类别、种别编号采用国家质量技术监督局的统一规定形式，计量设备原则上遵循上述规定。计量设备各级代码表见附录A。

    - 生产在线仪表在设计时已有KKS编码，为避免编号重复造成管理混乱，对于生产在线的电测、仪控、化学等测量设备的计量编号采用原设计KKS码。

    - 非在线测量设备的编号按上述原则进行编号。

  - 测量设备的分类

    - A类测量设备

- 本公司最高计量标准器及用于量值传递的测量设备。

- 用于贸易结算、安全防护、环境监测的强制性检定的测量设备。

- 用于工艺控制、质量检测、能源及经营管理，且对计量数据要求高的关键场合使用的测量设备。

    - B类测量设备

- 用于生产工艺控制、质量检测及有测量数据要求的测量设备。

- 用于本公司内部能源核算，物资管理的测量设备。

- 对测量数据准确可靠有一定要求，但测量设备寿命较长，可靠性较高的测量设备。

- 专用测量设备，限定使用范围的测量设备。

    - C类测量设备

- 国家计量行政部门明令允许一次性使用或实行有效期管理的测量设备。

- 企业生产工艺过程、质量检验、经营管理、能源管理以及在流程生产线和装置上固定安装的不易拆卸而又无严格准确度要求的指示用测量设备，可定为一般确认测量设备。

- 计量特性很稳定，可靠性高而使用不频繁的、量值不易改变的测量设备。

- 有Ａ类或Ｂ类仪表对参数进行监控，仅作辅助测量的测量设备。

- 使用中仍作为检修测试工具用的测量设备且测试数据无过高要求的测量设备，以及个别计量性能稳定，检定部门又无法检定的测量、分析仪器等，可不作检定或校准，作一般性检查。

- 用于监视和测量的计算机软件。

  - 分类管理办法

    - Ａ类测量设备管理

- 建立测量设备台账和技术资料档案，编制周检计划表。

- 确定计量检定技术机构。属强制检定的测量设备按照计量法要求定时定点检定。

- 确认间隔不准超过规定的期限，属于强制检定和最高标准器的确认间隔严格按国家计量检定规程要求执行。

- 计量检定按照国家计量检定规程进行。

- Ａ类测量设备应有明显的状态标识。

    - Ｂ类测量设备管理

- 建立测量设备台账和相应的技术资料档案。

- 按实际使用要求制定确认间隔，编制周检计划表，严格按周检计划检定或校准。

- 检定按照国家计量检定规程进行，可酌情减少其检定项目，其校验周期按使用情况酌情与C级检修期同步进行，并建立检定计划。

- 对于无国家计量检定规程的，应按本公司自编的校验规范进行校验。

- 类测量设备应有明显的状态标识。

    - Ｃ类测量设备管理

- 建立测量设备台帐。

- 使用前一次性检定/校准或一般性检查，并贴上相应标识。

- 在运行中随坏随修随换。

- 对于企业生产工艺过程中不易拆卸，需长周期检定的测量设备，其校验周期按使用情况酌情与A级检修期同步进行，并建立检定计划。

- 用于监视和测量的计算机软件应在初次使用前进行测试，必要时进行再次测试。

- Ｃ类测量设备应有明显的状态标识。

  - 能源计量器具的配置

    - 根据国标GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，配备能源计量器具，满足本公司用能核算、统计、管理的需要。

    - 能源计量器具的准确度等级要求根据GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的规定执行。

    - 能源计量器具的性能必须满足相应的生产工艺特点及使用环境要求，如抗腐蚀、耐高温、耐振动、防粉尘、抗电磁干扰等。

  - 标识

    - 测量设备确认标识的种类有：计量标准、合格证、限用证、封存、禁用、标准溶液，一次性检定、一般确认等。其中合格证、限用证又分为A、B、C三类，见附录C《测量设备标识一览表》。

    - 计量标准标识

用于企业内的计量标准器具，并经上级计量部门检定处于合格的状态，该标识一般采用紫红色，标识应有清楚的“计量标准”字样。使用时需填写设备编号、有效期和使用人的标记。

    - 合格证标识

用于经确认合格的测量设备。该标识采用绿色，标识应有清楚的“合格”字样，签贴时根据《测量设备分类控制程序》选择设备属于Ａ类、Ｂ类还是Ｃ类，并需填写设备编号、检定日期和检定员的标记。

    - 限用证标识

- 用于该测量设备的部分功能或量限得到确认，处于合格状态。该标识采用蓝色，标识应有清楚的“限用”字样，使用时需填写设备编号、有效期和检定员的标记。为确切知道已被确认的功能或量限，防止误用未被确认的功能和量程，可在限用证旁加贴一张说明限用功能和量程的纸签。

    - 标准溶液标识

- 用于实验室按有关规定配制的标准溶液，该标识采用蓝色，使用时需填写溶液名称、配制时间、有效日期和配制人。

    - 禁用标识

- 用于不合格状态的测量设备。该标识采用红色，使用时需填写设备编号、禁用日期和批准人。

    - 封存标识

- 用于生产或者流转中暂时不使用的测量设备。该标识采用蓝色，并有清楚的“封存”字样。使用该标识时，需填写设备编号、封存时间和批准人。这类测量设备不按周期检定执行，在启封使用前需进行检定。

    - 一次性检定标识

- 用于使用前首次检定合格，无确认间隔的一次性检定的测量设备。一般采用Ф6mm的圆形红漆标记，对于不宜用漆的测量设备可用圆形一次性检定合格标记。使用该标识时，需填写设备编号、检定日期和检定员。

    - 一般确认标识

- 用于不出具数据或者数据仅供参考，个别无法检定（不作定量使用）、只作一般检查的测量设备。采用Ф6mm的圆形蓝漆标记，对于无法使用蓝漆的场合可用不干胶标记。该标识采用蓝色。使用该标记时，需填写设备编号和批准人。

    - 挂牌

- 某些不适宜贴上述不干胶标识的测量设备，可采用挂牌表示测量设备的状态标识，挂牌内容参照不干胶标识内容，由使用部门自行制作。

    - 其他

- 除上述标记处，因部分测量设备的特殊性无法贴标记的，对于这类测量设备标记可免贴。免贴范围为：专用量具、部分体积较小的量具、无外壳的一次仪表、低精度互感器等，它们的合格状态由检定证书或测试报告来代替。

  - 检定和校准

    - 依据《计量法》规定，属于公司的最高计量标准和用于贸易结算、安全防护、环保监测，并列入国家强检目录的测量设备，进行委外检定或校准。

    - 自行检定

- 根据本公司已建立的计量标准，由建标实验室开展内部检定。

    - 自行校准和比对

- 无国家计量检定规程的测量设备，根据公司编制的自校规范，按文件控制程序的规定进行控制、实施自行校准或比对。本公司无能力校准的测量设备送法定计量检定机构或经授权的计量检定机构进行校准。

    - 生产现场无法拆卸连续监测使用的测量设备由建标实验室计量检定人员或校准人员进行现场校准或比对。

    - 带有测试软件或检定/校准软件的测量设备且无法送出检定/校准的由使用部门指定专人负责，按设备说明书或操作手册进行定期确认。

    - 个别无法送检或校准的进口测量设备，可通过与同样进口测量设备的比对，进行系统测量误差的修正。

    - 量值不易改变的易损易耗计量器具和简易测量设备只做使用前一次性检定，报废更换。

  - 计量确认的实施

    - 计量器具检定周期参照各测量设备的检定规程执行，检定周期的调整按照JJF 1139-2005的规定执行。氧化锆氧分析仪的校验周期为三个月；输煤电子皮带称的校验周期按使用说明书中建议，一般不超过6个月；CEMS相关分析仪表的校验周期为15天。

    - 计量专职每年初制定“测量设备年度周期确认计划”经部门负责人审核，生产副总批准后下达作为年度计量确认的依据。

    - 计量专职每月3日前（遇节假日顺延）或检修期前3天下达月度“测量设备周（送）检通知单”，交检定（校准）部门及时进行计量确认，各部门按每月下达的“测量设备周检计划表”，在月底前将检定结果报计量专职，产生脱期检定的测量设备，应提交脱期检定设备申请单。

    - 外送测量设备的周检由使用部门确定送检（取回）日期和人员，外来人员上门检定或校准服务，由各使用部门提出要求，计量专职统筹安排与外协检测服务单位协商落实具体日期，各部门兼职计量人员配合检定或校准服务。

    - 现场测量设备的周期确认：由计量检定人员或校准人员根据测量设备的检定规程或自校方案，按每月的“周检通知单”进行检定、校准或比对。检定人员应做好环境条件、确认过程测量数据等的原始记录，核验人员应对检定过程及检定数据进行核对、验证，确保原始数据的准确性，贴上相应的状态确认标识。

  - 不合格测量设备的处置措施

    - 发现不合格测量设备时，应报告部门计量管理员，并立即停止使用，隔离存放，贴上禁用标识。

    - 由使用部门和检定部门共同寻找产生不合格的原因，并确定是否修理。

    - 对确认要修理的，进行派修，经过修理后的设备必须再次进行检定或校准，确认合格后才能投入使用。

    - 不合格测量设备经修理后，其精度达不到原定要求时，可考虑作降级处理，填写“测量设备降级审批表”，按降级后的精度等级进行确认，确认合格后在设备上贴上降级标识，以防止与同类型同级别的测量设备混用；

    - 不合格测量设备经修理后仍不合格，且无利用价值，可作报废处理，填写“测量设备报废审批表”，经部门、生产副总批准后作降级或报废处理，并及时报计量专职备案。属于固定资产的按《固定资产核算管理》标准执行。

  - 封存

    - 经检定合格，但在生产过程中暂不使用（停用一个检定周期以上）的计量设备，使用部门应填写测量设备封存审批单，上报计量专职，贴上“封存”标识做封存处理。

    - 封存的设备可不安排周期检定。

    - 因生产需要使用时，必须办理启封手续，填写“测量设备启封申请单”。

- 记录

- 本标准形成下列记录：

- 测量设备台帐；

- 测量设备周期确认计划表；

- 测量设备周期检定通知单；

- 测量设备脱期检定申请单；

- 测量设备降级审批单；

- 测量设备报废审批单；

- 测量设备封存审批单；

- 测量设备启封审批单。

- 附录

- 附录 A （规范性附录）计量设备各级代码表

- 附录 B （资料性附录）测量设备相关记录表单

- 附录 C （资料性附录）测量设备标识一览表

（规范性附录）

计量设备各级代码表

  - 部门代码表

| 代码 | 部门名称 | 代码 | 部门名称 | 代码 | 部门名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 质量安全部 | 20 | 设备管理部 | 30 | 综合事务部 |
| 40 | 运营部 | 50 | 采购部 | 60 | 市场营销部 |
| 70 | 财务部 |  |  |  |  |

- 以后增加的部门代码以此类推。

  - 测量设备类别代码表

| 代码 | 类别 | 代码 | 类别 | 代码 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 长度计量器具 | R | 电子计量器具 | G | 光学计量器具 |
| T | 热学计量器具 | S | 声学计量器具 | A | 电离辐射计量器具 |
| P | 力学计量器具 | H | 时间频率计量器具 | B | 标准物质 |
| E | 电磁计量器具 | C | 物理化学计量器具 | Q | 其它类 |

- 为避免与KKS编码冲突，光学计量器具代码由O改为G表示。

  - 长度类（Ｌ）

| 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 外径千分尺 | 11 | 水平仪 | 21 | 刀口角尺 |
| 02 | 内径千分尺 | 12 | 皮尺 | 22 | 万能角尺 |
| 03 | 深度千分尺 | 13 | 钢盘尺 | 23 | 角尺 |
| 04 | 千分表 | 14 | 钢卷尺 | 24 | 宽座角尺 |
| 05 | 内径千分表 | 15 | 钢直尺 | 25 | 角度规 |
| 06 | 杠杆千分表 | 16 | 塞尺 | 26 | 螺距规 |
| 07 | 百分表 | 17 | 游标卡尺 | 27 | 半径规 |
| 08 | 内径百分表 | 18 | 齿厚游标卡尺 | 28 | 框式水平仪 |
| 09 | 杠杆百分表 | 19 | 深度游标卡尺 | 29 | 条式水平仪 |
| 10 | 水平尺 | 20 | 读数放大镜 | 30 | 蠕变测量尺 |

  - 热学类（Ｔ）

| 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 水银温度计 | 12 | 热量计 | 23 | 温湿度计（表） |
| 02 | 标准水银温度计 | 13 | 标准热电阻 | 24 | 测温仪 |
| 03 | 玻璃液体温度计 | 14 | 标准热电偶 | 25 | 温湿度记录仪 |
| 04 | 红外测温仪 | 15 | 温度校验炉 | 26 | 鼓风干燥箱 |

表A.4　热学类（Ｔ）（续）

| 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | 恒温洗片机 | 16 | 温度控制仪 | 27 | 烘箱 |
| 06 | 温度数字显示仪 | 17 | 温度调节仪 | 28 | 水浴锅 |
| 07 | 闪点仪 | 18 | 标准水槽 | 29 | 烘干机 |
| 08 | 凝固点试验器 | 19 | 标准油槽 | 30 | 电炉 |
| 09 | 油温表 | 20 | 高温检定炉 | 31 | 智能马弗炉 |
| 10 | 水温表 | 21 | 温度校验仪 | 32 | 量热仪 |
| 11 | 干湿温度计 | 22 | 冰点槽 | 33 | 生化培养箱 |

  - 力学类（P）

| 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 天平 | 16 | 吸管 | 31 | 自动加压校验台 |
| 02 | 砝码 | 17 | 滴定管 | 32 | 氧气压力两用校验台 |
| 03 | 台（案）秤 | 18 | 氧弹 | 33 | 压力变送器 |
| 04 | 电子汽车衡 | 19 | 移液管 | 34 | 压力控制器 |
| 05 | 钢材秤 | 20 | 比色管 | 35 | 手动液压泵 |
| 06 | 电子秤 | 21 | 油罐 | 36 | 手动气压泵 |
| 07 | 地上衡 | 22 | 压力模块 | 37 | 台式气动压力泵 |
| 08 | 轨道衡 | 23 | 电子微压计 | 38 | 高压液压泵 |
| 09 | 万能材料试验机 | 24 | 精密真空表 | 39 | 流量计 |
| 10 | 冲击试验机 | 25 | 精密压力表 | 40 | 测速仪 |
| 11 | 皮带秤 | 26 | 精密数显真空表 | 41 | 比重计 |
| 12 | 链码 | 27 | 精密数显压力表 | 42 | 密度计 |
| 13 | 量杯 | 28 | 精密数字压力计 | 43 | 硬度计 |
| 14 | 量筒 | 29 | 压力校验仪 | 44 | 测振仪 |
| 15 | 量瓶 | 30 | 便携式压力校验仪 |  |  |

  - 电磁类（E）

| 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 交直流电流表 | 24 | 交流电阻箱 | 47 | 三相三线无功电能表 |
| 02 | 直流电流表 | 25 | 直流电阻箱 | 48 | 三相四线电能表 |
| 03 | 交流电流表 | 26 | 直流电桥 | 49 | 低功率因素表 |
| 04 | 直流伏安表 | 27 | 交流电桥 | 50 | 功率因素表 |
| 05 | 直流毫安毫伏表 | 28 | 万用电桥 | 51 | 交直流功率表 |
| 06 | 数字电流表 | 29 | 直流电阻测试仪 | 52 | 三相数字功率表 |
| 07 | 钳型电流表 | 30 | 数显兆欧表 | 53 | 三相三线有无功功率表 |
| 08 | 三相钳形相位伏安表 | 31 | 指针式兆欧表 | 54 | 多功能现场校验仪 |
| 09 | 工频电流电压相位表 | 32 | 电导率测试仪 | 55 | 单相标准电度表 |
| 10 | 交直流电压表 | 33 | 雷击计数器校验器 | 56 | 多功能电测仪表检定装置 |

表A.6　电磁类（E）（续）

| 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 直流电压表 | 34 | 千伏表 | 57 | 特斯拉计 |
| 12 | 交流电压表 | 35 | 标准电阻 | 58 | 磁通表 |
| 13 | 交流伏安表 | 36 | 电容箱 | 59 | 磁性材料测量仪 |
| 14 | 直流高压试验器 | 37 | 电容测定器 | 60 | 整步表 |
| 15 | 数字电压表 | 38 | 介损仪 | 61 | 移相器 |
| 16 | 直流分压箱 | 39 | 标准电压互感器 | 62 | 相序表 |
| 17 | 过程多用表 | 40 | 互感器检测装置 | 63 | 调压器 |
| 18 | 电位差计 | 41 | 标准电流互感器 | 64 | 试验变压器 |
| 19 | 标准电池 | 42 | 高压试验控制器 | 65 | 标准变流器 |
| 20 | 串联谐振试验装置 | 43 | 单相功率表 | 66 | 模拟装置 |
| 21 | 油强度试验器 | 44 | 三相三线有功功率表 | 67 | 伏安试验装置 |
| 22 | 多功能数字表 | 45 | 三相三线无功功率表 |  |  |
| 23 | 数字万用表 | 46 | 三相三线电能表 |  |  |

  - 电子类（R）

| 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 工频振荡器 | 14 | 带电测试仪 | 27 | 单相继保试验装置 |
| 02 | 电平振荡器 | 15 | 失真度测试仪 | 28 | 频率相位计 |
| 03 | 选频电平表 | 16 | 衰减器 | 29 | 回路校准器 |
| 04 | 电容电感测量仪 | 17 | 频率测试仪 | 30 | 光纤故障测试仪 |
| 05 | 阻性电流测试仪 | 18 | 函数发生器 | 31 | 可视光故障定位仪 |
| 06 | 单相相位表 | 19 | 稳流器 | 32 | 网络分析仪 |
| 07 | 三相相位表 | 20 | 交流阻抗测试仪 | 33 | 网络布线检测仪 |
| 08 | 电流电压相位表 | 21 | 三相继保试验装置 | 34 | 真空度测试仪 |
| 09 | 数字工频相位表 | 22 | 匝数比测试仪 | 35 | 涡流探头校验仪 |
| 10 | 相位发生器 | 23 | 开关测试仪 | 36 | 转速校准装置 |
| 11 | 示波器 | 24 | 谐振测试仪 | 37 | 过程信号校验仪 |
| 12 | 信号发生器 | 25 | 多功能继保测试仪 | 38 | 过程仪表校验仪 |
| 13 | 讯号发生器 | 26 | 便携式记录仪 | 39 | 试验电源 |

  - 声学类（S）

| 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 噪声分析仪 |  |  |  |  |

  - 时间、频率类（H）

| 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 数字毫秒计 | 03 | 时钟计时器 | 05 | 频率计 |
| 02 | 秒表 | 04 | 电子秒表 |  |  |

  - 物理化学类（C）

| 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 磁性探伤仪 | 13 | 检漏仪 | 25 | SDI测试仪 |
| 02 | 底片黑度仪 | 14 | 分光光度计 | 26 | 检漏仪 |
| 03 | 评片机 | 15 | 电导率仪 | 27 | 钠度仪 |
| 04 | 硅酸根分析仪 | 16 | 自动工业分析仪 | 28 | 液相锈蚀测定仪 |
| 05 | 白度仪 | 17 | 粘度测定仪 | 29 | 石油抗乳化测定仪 |
| 06 | 微量水分测定仪 | 18 | 水分测试仪 | 30 | 吹扫气体分析仪 |
| 07 | 酸度计 | 19 | 灰熔点测试仪 | 31 | 纯水仪 |
| 08 | 浊度计 | 20 | 测硫仪 | 32 | BOD测试仪 |
| 09 | 碱浓度计 | 21 | 粉尘测量仪 | 33 | COD测试仪 |
| 10 | 自动电位滴定仪 | 22 | 颗粒度测试仪 | 34 | 离子活度计 |
| 11 | 油分析仪 | 23 | 烟尘浓度测定仪 |  |  |
| 12 | 烟道气体分析仪 | 24 | 测氢仪 |  |  |

  - 光学类（G）

| 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 色谱仪 | 03 | 底片黑度仪 | 05 | 显微镜 |
| 02 | 内窥镜 | 04 | 光谱仪器 | 06 | 金相检查仪 |

  - 电离辐射类（A）

| 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 超声波探伤仪 | 04 | X光机 | 07 | 超声波试块 |
| 02 | 射线报警仪 | 05 | X射线探伤机 |  |  |
| 03 | 超声探头 | 06 | 测厚仪 |  |  |

  - 标准物质类（B）

| 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | EDTA溶液 | 07 | 铜标准溶液 | 13 | 亚硝酸根标准溶液 |
| 02 | H2SO4溶液 | 08 | 苯甲酸 | 14 | 标准煤样 |
| 03 | NaOH溶液 | 09 | 硝酸盐标准溶液 | 15 | 渗透试块 |
| 04 | 钠标准溶液 | 10 | 氯离子标准溶液 | 16 | 硬度标样 |
| 05 | 硅标准溶液 | 11 | 氟离子标准溶液 | 17 | 测厚标样 |
| 06 | 铁标准溶液 | 12 | 磷酸根标准溶液 |  |  |

  - 其它类（Q）

| 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 | 代码 | 测量设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 网络测试仪 |  |  |  |  |

Q/SYRD 2009-2021

16

（资料性附录）

测量设备相关记录表单

  - 测量设备台帐

表号：2009-01                               部门：                                        机组：

| 计量编号（KKS码） | 设备名称 | 被测参数 | 型号规格 | 量程 | 精度等级 | 制造厂 | 出厂编号 | 确认间隔（月） | 管理类别 | 使用地点 | 确认单位 | 最近确认日期 | 确认结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 测量设备周期确认计划表

（      ）年度

表号：2009-02                                                                                                     部门：

| 序 号 | 种 类 | 测量设备名称 | 确认间隔（月） | 总 数 | 一月 |  | 二月 |  | 三月 |  | 四月 |  | 五月 |  | 六月 |  | 七月 |  | 八月 |  | 九月 |  | 十月 |  | 十一月 |  | 十二月 |  | 全年 |  | 受检率 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 应检 | 合格 | 应检 | 合格 | 应检 | 合格 | 应检 | 合格 | 应检 | 合格 | 应检 | 合格 | 应检 | 合格 | 应检 | 合格 | 应检 | 合格 | 应检 | 合格 | 应检 | 合格 | 应检 | 合格 | 应检 | 合格 |  |  |
|  |  |  |  |  | 实检 |  | 实检 |  | 实检 |  | 实检 |  | 实检 |  | 实检 |  | 实检 |  | 实检 |  | 实检 |  | 实检 |  | 实检 |  | 实检 |  | 实检 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Q/SYRD 2009-2021

17

18

Q/SYRD 2009-2021

  - 测量设备周期检定通知单

（      ）年（   ）月

表号：2009-03                                                                                               部门：

| 计量编号 | 设备名称 | 规格 | 测量范围 | 准确度 | 制造厂 | 出厂编号 | 确认间隔 | ABC | 使用地点 | 检定日期 | 检定单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

批准人/日期：                                       审核人/日期：                                          编制人/日期：

  - 测量设备脱期检定申请单

表号：2009-04                                                 申请部门：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 编号 | 精度 | 确认 间隔 | 计划检定 日期 | 要求延期 检定日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请脱期理由： 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用部门意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认部门意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产副经理意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 本申请单一式三份，申请部门、确认部门、计量专职各执一份。 - 当确认单位为外单位时，该栏可不填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 测量设备降级审批单

表号：2009-05                                                申请部门：

| 设备名称 |  | 申请部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | 编号 |  |
| 制造厂 |  | 使用年限 |  |
| 原等级 |  | 要求降为几级 |  |
| 原使用场合 |  | 降级后使用场合 |  |
| 申请降级理由： 经办人： 日期： |  |  |  |
| 部门意见： 签名： 日期： |  |  |  |
| 生产副经理意见： 签名： 日期： |  |  |  |
| - 本单一式二份，申请部门、计量专职各一份。 |  |  |  |

  - 测量设备报废审批单

表号：2009-06                                                申请部门：

| 设备名称 |  | 申请部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | 编号 |  |
| 制造厂 |  | 等级 |  |
| 使用场合 |  | 使用年限 |  |
| 设备原价 |  | 管理类别 |  |
| 报废留用期限 |  |  |  |
| 申请报废理由： 经办人： 日期： |  |  |  |
| 部门意见： 签名： 日期： |  |  |  |
| 生产副经理意见： 签名： 日期： |  |  |  |
| - 本表一式二份，申请部门、计量专职各一份。 |  |  |  |

  - 测量设备封存审批单

表号：2009-07                                                申请部门：

| 设备名称 |  | 申请部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | 编号 |  |
| 制造厂 |  | 等级 |  |
| 存放地点 |  | 保管人 |  |
| 末次确认日期 |  | 确认间隔 |  |
| 申请封存理由： 经办人： 日期： |  |  |  |
| 使用部门意见： 签名： 日期： |  |  |  |
| - 本表一式二份，申请部门、计量专职各一份。 |  |  |  |

  - 测量设备启封审批单

表号：2009-08                                                申请部门：

| 设备名称 |  | 申请部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | 编号 |  |
| 制造厂 |  | 等级 |  |
| 封存日期 |  | 封存地点 |  |
| 末次确认日期 |  | 确认间隔 |  |
| 申请封存理由（准备使用在何场合）： 经办人： 日期： |  |  |  |
| 使用部门意见： 签名： 日期： |  |  |  |
| - 本表一式二份，申请部门、计量专职各一份。台账格式可适当调整。 |  |  |  |

（资料性附录）

测量设备标识一览表

  - 测量设备标识一览表

| 名称 | 样张 |
| --- | --- |
| 合格证 |  |
| 限用证 |  |
| 封存 |  |
| 禁用 |  |
| 计量标准 |  |
| 标准溶液 |  |

_________________________________